D2008型

电子称重仪表

E型数传调试示意指南

2011年12月

宁波柯力传感科技股份有限公司

仪表使用注意事项

- 仪表电源接地线必须符合电气安全规定，接线盒、传感器的外壳必须接地良好。

- 数字传感器与仪表的连接必须可靠，数字传感器的屏蔽线必须可靠接地。

▲ 在仪表通电状态下，所有连接线不允许进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。

▲ 传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

▲ 在雷雨季节，系统必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，

确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

▲ 不得在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用，不得在有压力的罐装系统中使用。

▲ 仪表和传感器须远离强电场强磁场，远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲ 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

▲ 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

▲ 本产品非经技术监督部门授权，不得擅自开启铅封，不破坏铅封不能标定。

◆ 为保证仪表显示清晰和使用寿命，仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

◆ 仪表不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

◆ 在插拔仪表与外部设备连接线前，必须先切断仪表及相应设备电源。

◆ 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改连接。

◆ 本仪表属于精密测量仪器，为保证计量的准确性，未经授权不允许随意打开。

◆ 超过保修期以及人为故障或其他意外损坏，生产厂对仪表实行收费维修。

# 数字汽车衡的组成

数字汽车衡一般由秤台、数字接线盒、数字传感器和数字仪表组成。

图 1

# 第一步   安 装 联 接

将所有E型数字传感器接至接线盒

图 2

接E型传感器方法如图3：

图 3

# 第二步  将标定开关打开

图 4

# 第三步：对传感器自动组网与压角分配地址

操作方法见下表1：

图 5

图 6

表1：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【F1】 【888888】 | C000000 | 输入标定密码，出厂密码为“888888”。 |
| 2 | 按【3】 按【输入】 | FUNC 0 FUNC 3 | 选择功能类别号3进入自动分配地址（图5） |
| 3 |  | NET | 组网中---- |
| 4 |  | NO ** | 扫描到**个数字传感器 |
| 5 | 按【1】 按【输入】 | SUrE 0 SUrE 1 | 是否进行自动分配地址 0: 不进行任何操作并退出 1: 进行自动分配地址(自动分配的地址是没有规律的) |
| 6 | 按【输入】 | noLoAd | 零位确认，此时为空秤。 |
| 7 | 把重物（也可用1至多个人代替）加载至第一个传感器按【输入】 | d01 ** | 设定1号地址，压角的过程如图6 **为当前所加载位置下传感器原来的地址 |
| 8 | 加载至下一个传感器 | d02 ** | 设定2号地址 **为当前所加载位置下传感器原来的地址 |
| 9 |  | ------ |  |
| 10 | 压角完毕自动退出 | END称重状态 | 参数设置结束 |

注：在压角时，如果显示【Err  17】，请查看所压处的传感器及临近几只传感器是否压实。

# 第四步：用重车压秤台

图7

# 第五步 查看各角位内码

为了保证角差系数修正的精度和秤的长期稳定性，数字称重系统对基础和机械安装的要求和模拟秤是一样的，也需要对秤台进行调平。

查看各角位的内码，有助于对秤台调平。查看方法见表2

安装良好的秤体，空秤时“轴”对应位置角位的内码比较接近。以图6为例：外圈1号、2号、6号、5号角位的内码应该比较接近；内圈的3号、4号角位内码也比较接近，且是外圈的一倍左右。

一定要避免出现明显“跷跷板”现象。

图8

查看在各传感器内码的操作方法如表2：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【测试】 按【888888】 按【输入】 | C000000 C- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 2 | 按【输入】 | tESt 0 | 查看各角位AD码 |
| 3 | 按【0】【1】 按【输入】 | dd 01 | 输入要查看的传感器号 |
| 4 | 按【输入】 | ******. | 显示01号传感器内码，此显示值=内码*角差系数 |
| 5 | 按【输入】 | dd 02 | 显示02号传感器内码 按【检查】可查看成前一个地址号 |
| …… | …… | …… | …… |
| 6 |  | 称重状态 | 查看结束 |

图9

# 第六步  标定

1、先标定空秤（零点）。

图10

2、用砝码标定加载点

图11

标定的具体操作如表3：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【标定】 按【888888】 按【输入】 | C000000 C****** | 输入标定密码， 出厂初始密码为“888888” |
| 2 | 按【10】 按【输入】 | E *** E 010 | 输入分度值：1/2/5/10/20/50/100可选 例如：10 |
| 3 | 按【0】 按【输入】 | dC * dC 0 | 输入小数点位数（0~3） 例如：无小数点0 注：小数点被更改后，仪表将自动清除称重记录与车号皮重信息 |
| 4 | 按【13455】 按【输入】 | 【Pn VWXYZ】 Pn13455 | 输入系统参数 V：使用场合 W：零点跟踪速度 X：零点跟踪范围 Y：手动置零范围 Z：开机置零范围（注3-1）例如 13455 |
| 5 | 按【0】 按【输入】 | FLt * FLt 2 | 滤波强度（0~4）：数字越大滤波强度越强 例如2 |
| 6 | 按【50000】 按【输入】 | F****** F050000 | 输入满量程值（注：满量程值加上9个分度值为系统的超载报警值） 例如：50000 |
| 7 | 按【输入】 | noLoAd | 零位确认，此时秤上无重物，并等稳定标志符亮后按【输入】。 |
| 8 | 按【输入】 按【10000】 按【输入】或 按【检查】 | AdLoAd1 A000000 A010000 | 加载砝码并等稳定标志符亮后，输入秤上砝码实际重量。（注5-1-2）例如：10000 按【检查】标定第一加载点后再进入步骤10多点标定； 按【输入】，两点标定并结束 |
| 9 |  | END | 标定结束 |
| 10 |  | 称重状态 | 标定结束 |

注3-1：Pn参数的设置方法

Pn参数各数据位代表的含义和参数范围见表5-1-2、5-1-3、5-1-4、5-1-5、5-1-6。

（表4）

| V的值 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 使用场合 | 非贸易用秤 | 贸易用秤 |

（表5）

| W的值 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪速度 | 0.4秒 | 0.3秒 | 0.2秒 | 0.1秒 |

（表6）

| X的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点跟踪范围 | 不跟踪 | 0.5e | 1.0e | 1.5e | 2.0e | 2.5e | 3.0e | 3.5e | 4.0e | 4.5e |

（表7）

| Y的值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按【置零】键的置零范围 | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

（表8）

| Z的值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机置零范围 | 0%F.S | 2%F.S | 4%F.S | 10%F.S | 20%F.S | 100%F.S |

# 第七步  验角差与调角差

图12

图13

调角操作方法如表9：（手动角差修正主要适用于 “偏载误差”比较小情况）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按【设置】 按【0】,【6】 按【输入】 | PST 00 PST 06 | 选择参数/功能类别号06进入手动角差修正程序 （标定开关需打开） |
| 2 | 按【888888】 按【输入】 | C000000 C- - - - - - | 输入标定密码 出厂初始密码为“888888” |
| 3 | 按【输入】 | P6 00 | 输入手动角差系数设置方式 0:直接输入重量方式 1:直接设置角差系数 |
| 4 | 按【输入】 | ADJ 05 | **表示当前重物所压的角位。也可输入用户想调的角位 如重物压于1与2号之间，则可通过手动输入1号或2号来确定想调哪个角差。 |
| 5 | 按【输入】 | 9980 | 当前显示重量****** |
| 6 | 按【输入】 按【数字】 按【输入】 | O 9980 O 10000 | 锁定当前重量 修改为理想的重量 |
| 7 |  | 称重状态 | 设置结束，返回称重界面 |

# 第八步  重新再标定

图14

具体标定操作方法详见“第六步  标定”。